## List1
Veřejná zakázka Telemetrie
Příloha č. 2 Technická specifikace/zadávací dokumentace
ev. č. zadavatele: 2026/Z3
Předmět plnění |  |  |  | Celková cena v Kč bez DPH
Telemetrie |  |  |  | 0
předmět plnění |  |  |  |  | cena v Kč bez DPH
A. Telemetrické jednotky |  |  |  |  | 0
B. Centrální pracovní monitorovací stanice |  |  |  |  | 0
Pokyny pro dodavatele: Dodavatel pravdivě vyplní všechna prázdná pole ve sloupcích E, F a G. Ve sloupci E dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Ve sloupci F dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje. Ve sloupci G dodavatel uvede jednotkovou cenu dané položky plnění. Přitom platí, že níže uvedené technické podmínky jsou minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena. Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.
A. Telemetrické jednotky |  |  |  |  | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Telemetrický monitorovací systém pro zdravotnické zařízení určené pro kontinuální bezdrátové sledování vitálních funkcí pacientů během hospitalizace, umožňující mobilitu pacienta při současném nepřetržitém dohledu zdravotnického personálu. |  | X |  | 7 | 0
Systém pro průběžné monitorování elektrické aktivity srdce (EKG) |  | X
100% přenos dat prostřednictvím bezdrátového připojení (Wi-Fi) do datové infrastruktury nemocnice |  | X
Velikost barevného LCD displeje min. 3,5" se zobrazením EKG křivky a hodnot NIBP
Automatické rozpoznávání 3/5/6 svodové sestavy EKG |  | X
Detekce arytmií, ST segmentu a QT/QTc v reálném čase |  | X
Detekce pacemakeru |  | X
Odolnost pádu z výšky min. 1,5m
Minimální stupeň krytí telemetrického vysílače dle normy IPX7
Hmotnost jednotky max. 250 g včetně akumulátoru
Maximální rozměr telemetrického vysílače 140x70x25 mm (v x š x h)
Doba provozu na akumulátor min. 30 hodin
Indikátor stavu baterií |  | X
Obal na více použití pro tyto telemetrické jednotky |  | x |  | 14
Telemetrický monitorovací systém pro zdravotnické zařízení určené pro kontinuální bezdrátové sledování vitálních funkcí pacientů během hospitalizace, umožňující mobilitu pacienta při současném nepřetržitém dohledu zdravotnického personálu. |  | x |  | 12
Systém pro průběžné monitorování elektrické aktivity srdce (EKG) a saturaci kyslíkem (SpO2) |  | X
100% přenos dat prostřednictvím bezdrátového připojení (Wi-Fi) do datové infrastruktury nemocnice |  | X
Velikost barevného LCD displeje min. 3,5" se zobrazením EKG křivky, SpO2 a hodnot NIBP
Automatické rozpoznávání 3/5/6 svodové sestavy EKG |  | X
Detekce arytmií, ST segmentu a QT/QTc v reálném čase |  | X
Detekce pacemakeru |  | X
Odolnost pádu z výšky min. 1,5m
Minimální stupeň krytí telemetrického vysílače dle normy IPX7
Hmotnost jednotky max. 250 g včetně akumulátoru
Maximální rozměr telemetrického vysílače 140x70x25 mm (v x š x h)
Doba provozu na akumulátor min. 30 hodin
Indikátor stavu baterií |  | X
Měření SpO2 |  | x
Obal na více použití pro tyto telemetrické jednotky |  | X |  | 24
Telemetrický monitorovací systém pro zdravotnické zařízení určené pro kontinuální bezdrátové sledování vitálních funkcí pacientů během hospitalizace, umožňující mobilitu pacienta při současném nepřetržitém dohledu zdravotnického personálu. |  | x |  | 12
Systém pro průběžné monitorování neinvazivního krevního tlaku (NIBP) |  | X
100% přenos dat prostřednictvím bezdrátového připojení (Wi-Fi) do datové infrastruktury nemocnice |  | X
Velikost barevného LCD displeje min. 2,2" se zobrazením hodnot NIBP
Minimální provozní režim - manuální, automatickýa kontinuální
Parametry - systolický, diastolický a střední |  | X
Odolnost pádu z výšky min. 1,5m
Minimální stupeň krytí telemetrického vysílače dle normy IP32
Hmotnost jednotky max. 250 g včetně akumulátoru
Maximální rozměr telemetrického vysílače 140x70x25 mm (v x š x h)
Indikátor stavu baterií |  | X
Bezdrátové propojení jednotky pro měření NIBP s vlastní telemetrickou jednotkou |  | X
Obal na více použití pro telemetrickou jednotku NIBP |  | X |  | 24
Součástí dodávky 3 nabíjecí stanice pro min. 10 baterií |  |  |  | 3
Součástí dodávky musí být li-on akumulátory pro opakované použití určené pro napájení telemetrických jednotek v celkovém počtu 49 ks, z toho: |  |  |  | 49
31 ks akumulátorů určených pro provoz v telemetrických jednotkách a jednotek pro měření NIBP (1 ks pro každou telemetrickou jednotku) |  | X
18 ks náhradních akumulátorů určených pro průběžné nabíjení a okamžitou výměnu |  | X
Spotřební materiál Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem, a to min. v rozsahu: |  |  |  |  | 0
EKG – 3svodový kabel |  | X |  | 22 | 0
Jednorázové gelové elektrody standardní (1 balení = min. 300 ks) |  | X |  | 3 | 0
SpO2 prstové čidlo gumové |  | X |  | 15 | 0
NIBP hadice |  | X |  | 12 | 0
NIBP manžeta pro dospělé |  | X |  | 12 | 0
NIBP manžeta pro velké pacienty |  | X |  | 6 | 0
NIBP manžeta pro malé pacienty |  | X |  | 6 | 0
B. Centrální pracovní monitorovací stanice |  |  |  |  | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH | počet ks | cena v Kč bez DPH
Centrální pracovní monitorovací stanice (3 ks) určená pro sledování pacientů v rámci telemetrického monitorování vitálních funkcí, která zahrnuje i veškerý potřebný hardware, software, licence a příslušenství nutné k plnohodnotnému provozu dle níže uvedených technických požadavků: |  | X |  | 3 | 0
Hardwarová konfigurace pro každou pracovní stanici:
LCD monitor o úhlopříčce min. 24" vč. reproduktorů
Výpočetní jednotku typu mini PC |  | X
UPS na dobu min. 30 min |  | X
Laserovou tiskárnu |  | X
Bezdrátovou klávesnici a myš |  | X
Software licenci umožňující současné monitorování min. 16 lůžek
Uživatelské rozhraní kompletně v českém jazyce |  | X
Zobrazovací a monitorovací funkce pro každou pracovní stanici:
Vícestránkové zobrazení monitorovaných pacientů |  | X
Podporu zobrazení min. dvou primárních obrazovek a dalších sekundárních displejů |  | X
Zobrazení informací min. z 15 pacientských jednotek současně na jedné obrazovce
Detailní sledování vybraného pacienta bez přerušení monitorace ostatních pacientů |  | X
Současné monitorování všech pacientů s možností okamžitého detailního náhledu libovolného pacienta |  | X
Zadávání základních údajů o pacientovi |  | X
Vzdálené nastavení pacientských monitorů z centrální stanice |  | X
Současné zobrazení min. 4 křivek a numerických hodnot pro každého pacienta
Možnost přepnutí do režimu pouze numerického zobrazení parametrů |  | X
Uživatelská konfigurace pro každou pracovní stanici:
Individuální uživatelské nastavení zobrazení pro jednotlivé pacienty |  | X
Ukládání a vyvolání přednastavených zobrazovacích profilů |  | X
Rychlou volbu předdefinovaných skupin parametrů |  | X
Minimalizaci neaktivních pacientských sektorů (např. standby režim) |  | X
Individuální konfiguraci rozmístění pacientských lůžek |  | X
Barevné označení pacientských sektorů pro rychlou orientaci |  | X
Archivace a zpětné prohlížení dat na každé pracovní stanici:
Zpětné prohlížení trendových dat min. 240 hodin pro každého pacienta
Archiv alarmových událostí min. 480 hodin
Dynamický krátkodobý trend min. 4 hodiny
Zpětné zobrazení min. 240 hodin křivek (min. 64 křivek)
Zpětné zobrazení min. 240 hodin komprimovaných EKG křivek
Archivaci min. 500 měření neinvazivního krevního tlaku (NIBP) na pacienta
Alarmový systém pro každou pracovní stanici:
Akustické a vizuální alarmy |  | X
Okamžité zobrazení alarmové události včetně příslušných křivek |  | X
Rozdělení alarmů minimálně do 3 úrovní závažnosti
Barevné a akustické rozlišení priorit alarmů |  | X
Analytické a klinické funkce pro každou pracovní stanici:
Komplexní multisvodovou analýzu arytmií |  | X
Analýzu ST segmentu |  | X
Monitorování QT/QTc intervalu |  | X
Lékové kalkulace |  | X
Hemodynamické výpočty |  | X
Výpočty oxygenace |  | X
Měření vzdáleností na uložených EKG křivkách („EKG pravítko“) |  | X
Tisk a správa dat pro každou pracovní stanici:
Tisk dat v reálném čase |  | X
Záznam a ukládání monitorovaných dat |  | X
Správu pacientských informací |  | X
a) ukládání dat na stávající serverové centrále Mindray; nebo b) pokud dodavatel není schopen zajistit kompatibilitu se sávající serverovou centrálou dle písm. a) výše, je možno požadavek na ukládání dat na stávající serverovou centrálu splnit dodáním vlástní serverovou centrálu vč. brány e-Gateway a potřebného příslušenství a licencemi, jenž bude sloužit jako primární úložiště pacientských dat, umožňovat integraci a přenos dat do nemocničního informačního systému (např. HL7 nebo ekvivalent) a zajišťovat centrální archivaci monitorovaných údajů.
SW licence pro vzdálený webový přístup k centrální monitorovací stanici |  | X |  | 1 | 0
Požadované vlastnosti:
Přístup prostřednictvím standardního webového prohlížeče na stávajících PC zadavatele |  | X
Zobrazení aktuálních i historických dat pacientů v rozsahu funkcionalit centrální stanice (minimálně křivky, alarmy, základní parametry) |  | X
Umožnění vzdáleného přístupu pro zdravotnický personál (lékaře) mimo pracoviště centrální stanice |  | X
Neomezený počet současně přihlášených uživatelů (bez nutnosti dokupování dalších licencí |  | X
Licence musí být trvalá (perpetuální) nebo časově neomezená |  | X
Součástí dodávky musí být veškeré potřebné licence, přístupy a konfigurace pro plnou funkčnost systému |  | X
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka
(podepsáno elektronicky)