Příloha č. 3

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na výpůjčku koagulometru

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dodávky materiálu vázané na výpůjčku koagulometru |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 03/15/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky reagencií a provozního spotřebního materiálu včetně výpůjčky 1 ks nového, nemodulárního,  nerepasovaného koagulometru a zajištění záložního provozu. Požadavky na reagencie a provozní spotřební materiál jsou uvedeny v samostatné příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek ze dne 3.9.2015 (dále jen „výzva“); požadavky na předmět výpůjčky – koagulometr  (dále také „zařízení“) a zajištění záložního provozu jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

- Specifikace druhů vyšetření prováděných na předmětu výpůjčky a jejich předpokládaný počet jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy. Tyto údaje vychází ze statistik zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky resp. předmět výpůjčky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět výpůjčky jsou absolutní  resp. nepodkročitelné. To znamená, že nesplnění některého z nich bude mít za následek vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Proto je uchazeč povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat, že dané požadavky splňuje.

  - Technické NEPODKROČITELNÉ požadavky na předmět výpůjčky

| pol.č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní uchazeč) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koagulometr - výpůjčka |  |  |  |  |  |
| 1. | Nový, nemodulární, nerepasovaný, koagulometr, rok výroby v roce 2013 a později | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne rok výroby…… | ……. |
| 2. | velkokapacitní, plně automatizovaný koagulometr | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 3. | souběžné stanovení koagulačních parametrů pomocí koagulačních, chromogenních i imunologických principů měření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 4. | výkon koagulometru min. 180 PT+APTT testů za hodinu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne …testů/hod | ……. |
| 5. | souběžné vyšetření min. 30 parametrů na 1 vzorek | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne počet…… | ……. |
| 6. | min. 8 měřících a min. 10 inkubačních pozic (kanálů) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne …. měř. pozic …… ink. pozic | ……. |
| 7. | min. 2 nezávislé pipetovací jehly pro zamezení kontaminace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne počet.... | ……. |
| 8. | měření vzorků po jednotlivých pacientech | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 9. | možnost předřazení statimových vzorků | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 10. | možnost u vzorku doordinovat další testy během měření (případně vřazením vzorku opakovaně) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 11. | automatické ředění vzorku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 12. | automatické opakování analýz dle uživatelsky nastavených limitů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 13. | vkládání vzorků pomocí nosičů (racků) vhodných pro různé typy odběrových zkumavek | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 14. | min. 50 vzorků on-board | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne počet…… | ……. |
| 15. | použití primárních odběrových zkumavek a primárních lahviček reagencií | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 16. | možnost práce s malými objemy vzorků a malými objemy reagencií | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 17. | zabudovaná čtečka čárového kódu pro identifikaci vzorků a reagencií | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 18. | pozitivní identifikace pro vzorky i reagencie | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 19. | vystopovatelnost vzorku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 20. | celková správa reagencií (kontrola šarže, exspirace a objemu, předpokládaný počet testů) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 21. | chlazení reagencií | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 22. | možnost volně programovat metody | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 23. | automatická kontrola kvality včetně statistického zpracování (výpočty, grafy, apod.) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 24. | celková správa kalibrací, kontrol a výsledků včetně jejich výstupů na laserové tiskárně | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 25. | uživatelská autorizace akcí | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 26. | obsluha přes dotykovou obrazovku nebo klávesnici a počítačovou myš | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 27. | možnost přímého (on-line) připojení (oboustranné komunikace) na LIS Infolab od dodavatele „MP Program, Ing. M.Paclt“, podporující komunikaci přes seriový port (COM) nebo síťový port (RJ-45) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 28. | řídící počítač včetně příslušného softwaru pro bezproblémový provoz zařízení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 29. | záloha dat a nastavení koagulometru na CD/DVD nebo přes USB výstup | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 30. | záložní zdroj napájení (UPS) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| Zajištění záložního provozu |  |  |  |  |  |
| 31. | Po dobu zajištění aplikace metod uvedených v příloze č.1 na stávající koagulometr STA Compact nebo zapůjčení záložního koagulometru s nižší kapacitou výkonu – min. 80 PT/APTT testů za hod. – účelem je sjednocení reagencií pro nový a záložní koagulometr v laboratoři | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |

* součástí výpůjčky není napojení koagulomeru na LIS Infolab (zajistí zadavatel)

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče

V ……………………………dne…………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis statutárního orgánu uchazeče