Příloha č. 2 zadávací dokumentace /příloha č. 2 kupní smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Digitální mamografický přístroj |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | 518060 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 02/15VZ |

  - Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

- dodávka 1 ks nové (nikoliv repasované) zdravotnické technologie – mamografického přístroje, umožňujícího provádění screeningové a diagnostické mamografie, 3D mamografie (tomosyntéza), doplňujících přídatných projekcí, duktografie, mamografie extirpátu a bioptických vzorků, snímků prsu s implantátem, druhé čtení mamografických snímků, stereotaktické core-cut biopsie a lokalizace nehmatné léze v tomosyntetickém modu. Jde o zařízení v celém rozsahu předmětu plnění splňující podmínky Ministerstva zdravotnictví ČR, Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR a Komise odborníků pro mamární diagnostiku pro provoz screeningového pracoviště a připravené pro rutinní provoz s kapacitou až 8 pacientek za hodinu. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla zadavatele, montáž a uvedení do provozu v souladu s platnou legislativou, instruktáž obsluhy dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (min. rozsah 1+1 pracovní den), bezplatné záruční servisní zabezpečení ve specifikaci uvedené v obchodních podmínkách (smlouvě o dílo) s dobou trvání 24 měsíců.

- poskytování plného servisního zabezpečení ve specifikaci uvedené v obchodních podmínkách (smlouvě o dílo) po dobu 6 roků (po skončení bezplatného 24 měsíčního záručního servisu).

  - Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

  - Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.5. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

  - Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

-	se zákonem č. 18/1997 Sb., atomový zákon s důrazem na vyhlášku č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně – vše ve znění pozdějších předpisů a

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

  - Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| pol.č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní uchazeč) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAMOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ |  |  |  |  |  |
| 1. | Digitální mamograf s 3D mamografií (tomosyntéza), bioptickou jednotkou, akviziční a vyhodnocovací stanicí a níže uvedeným příslušenstvím | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne rok výroby ………….. | ……. |
| 2. | Přístroj splňující podmínky pro provádění mamografického screeningu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| A) Generátor |  |  |  |  |  |
| 3. | Vysokofrekvenční generátor s výkonem min. 5 kW | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne výkon…kW | ……... |
| 4. | Snímkovací napětí s rozsahem nejméně 23-35 kV, s krokem max. 1 kV | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne napětí…..kV, s krokem…kV | ……. |
| 5. | Maximální snímkovací proud při velkém ohnisku min. 100 mA | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne …….mA | ……. |
| 6. | Expoziční automatika | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 7. | Manuální nastavení expozičních parametrů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| B) Rentgenka a kolimátor |  |  |  |  |  |
| 8. | Vysokootáčková rentgenka s velikostí ohnisek 0,1 a 0,3 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 9. | Dvojitá filtrace, volitelná mezi automatickou a ruční | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 10. | Minimální tepelná kapacita RTG zářiče 2 MHU | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne …………HU | ……. |
| 11. | Možnost manuálního nastavení kolimátoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 12. | Automatické nastavení kolimátoru podle připojené kompresní desky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| C) Gantry |  |  |  |  |  |
| 13. | Vzdálenost ohnisko - detektor min. 65 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ……………..cm | ……. |
| 14. | Izocentrické natáčení rentgenky a detektoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 15. | Motorizovaný vertikální pohyb ramene min. v rozsahu 75 - 135 cm od podlahy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ………..cm | ……. |
| 16. | Motorizované otáčení min. +175 ° / -140 ° s digitálním zobrazením stupně otáčení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ……………….. | ……. |
| 17. | Kompresní desky standardních velikostí 18x24 a 24x30 cm (+/- 10%) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne velikosti………………cm | ……. |
| 18. | Kompresní deska pro malá prsa, pro detailní expozice (spot – menší a větší), pro expozice axilly | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 19. | Zvětšovací souprava se zvětšovacím faktorem min. 1,8 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ………. | ……. |
| 20. | Automatická motorizovaná komprese v rozsahu min. 5-20 kg | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne rozsah……..kg | ……. |
| 21. | Automatické i manuální uvolnění komprese po expozici | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 22. | Digitální indikace úhlu rotace ramene, síly komprese a tloušťky komprese | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 23. | Duální nožní spínač s funkcí vertikálního pohybu a komprese | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| D) Receptor digitálního obrazu |  |  |  |  |  |
| 24. | Flat panel detektor s technologií pro přímou konverzi RTG záření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 25. | aktivní plocha detektoru minimálně 24x29 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne plocha……………….cm | ……. |
| 26. | velikost bodu max. 90 µm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne velikost…… µm. | ……. |
| 27. | rozlišení - matice pro formát 24x30 cm nejméně 2800x3500 bodů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne matice…x…bodů | …….. |
| 28. | minimálně 14 bitová hloubka obrazu detektoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne hloubka……..bitů | ……. |
| E) Tomosyntéza |  |  |  |  |  |
| 29. | úhel skenování minimálně 15 st. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 30. | počet projekcí minimálně 15 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 31. | automatické odstranění mřížky (je-li přítomna) pro jednotlivé expozice skenu tomosyntézy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne- není přítomna | ……. |
| 32. | Rekonstrukce 2D snímku z 3D tomosyntézy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| F) Stereotaktická jednotka s biopsií |  |  |  |  |  |
| 33. | Přímá digitální automatická stereotaktická jednotka s ovládacím pultem a automatickým motorizovaným pohybem držáku jehel na předem určenou pozici | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | …….. |
| 34. | Určená pro použití různých typů jehel – , tenké jehly, core-cut, needle localisation, vakuové biopsie | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 35. | Kalibrační fantom a kalibrační jehly pro stereotaxi | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| G) Akviziční stanice |  |  |  |  |  |
| 36. | Ovládací stanice na bázi PC s operačním systémem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 37. | Náhledový speciální medicínský vysoce kontrastní monitor o úhlopříčce min. 21“, maximální svítivost minimálně 600 cd/m2, rozlišení min. 3 MPix. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne velikost………“ svítivost….cd/m2 rozlišení…..MPix. | ……. |
| 38. | Administrace pacientských dat z RIS pomocí DICOM Modality Worklist i manuálně, archivace dat lokálně na MG pracovišti i na serveru PACSu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 39. | SW na akvizici snímku, základní postprocesingové funkce (oknění, filtrace, eletronické clony, anotace, měření) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 40. | DICOM služby (Modality Worklist, Storage, Storage Commitment, Query/Retrieve, Print, Modality Performed Procedure Step) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| H) Diagnostická stanice |  |  |  |  |  |
| 41. | Dva speciální MG medicínské diagnostické vysoce kontrastní LCD monitory, úhlopříčka min. 21“, minimální svítivost 600cd/m2, rozlišení min. 5 MPix, autokalibrace. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne velikost………“ svítivost….cd/m2 rozlišení…..MPix. | ……. |
| 42. | Třetí barevný TFT monitor pro NIS/RIS o velikosti min. 19“ s možností postavení na výšku i šířku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 43. | PC s parametry odpovídajícími bezchybnému provozu přístroje – min. HDD 500 GB + RAID 2 TB | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 44. | V celém obrazovém zpracování od detektoru po monitory jasová hloubka min. 10 bitů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ………bitů | ……. |
| 45. | Možnost prohlížení snímků i z jiných modalit (zejména UZ, MR), prohlížecí protokoly aktivované dle typu vyšetření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 46. | Uživatelsky definované prohlížecí protokoly | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 47. | Podpora funkce prefetching starších snímků a jejich zobrazení v systému | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 48. | Speciální SW určený pro mamografické zobrazování | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 49. | Speciální SW a případně HW pro prohlížení a srovnávání obrazů tomosyntézy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 50. | propojení diagnostického SW s RIS konektorem pro synchronizovanou práci v RIS a prohlížeči | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 51. | DICOM služby (Storage (Send/Receive), Storage Commitment, Query/Retrieve, Print, Secundary Capture, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| I. Ostatní |  |  |  |  |  |
| 52. | skříňka pro uložení nářadí a spotřebního materiálu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 53. | Držák na nejvíce používané nářadí | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 54. | rozvaděč pro připojení zařízení k el, síti a ostatní doplňky k připojení k el. síti a RIS/NIS, nebude-li dostačovat stávající | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 55. | záložní zdroj pro ukončení datového provozu po dobu min. 5 minut | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne …….minut | ……. |
| 56. | pomůcky a příslušenství pro kontroly a kalibrace systému, jejichž specifikace je dána předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |

  - OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÝM PODMÍNKÁM

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne po zprovoznění a 1 pracovního dne za 2-3 měsíce od uvedení do provozu

- Ostatní podmínky:

- zapojení zařízení – instalační a testovací práce na zařízení včetně zapojení celého zařízení do PACS systému nemocnice v rámci plné funkcionality

- uchazeč v nabídce předloží originální produkt data (originální produkt data = originální leták, případně produktový list k nabízenému zařízení, podrobný technický popis atd. /viz požadavek v článku 11.2 písm. b) zadávací dokumentace/

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče