Technická specifikace dodávky

Zadavatel připouští odchylku od číselných parametrů o +/- 10 % v případě, že není stanoven min. nebo max. rozsah.

Část 4

- LAPAROSKOPICKÁ VĚŽ 2D – 1 KS

(Celková maximální cena  za KS vč. DPH:  3 334 270,00 Kč)

Popis přístroje, jeho přínos a využití

Současný vývoj v chirurgické operativě směřuje k mini invazivním přístupům. U řady operací je takový postup standardem. Nyní se rozšiřuje i na výkony onkologické, prováděné jako návazná péče pro jednotlivá centra. Technologie je využitelná pro veškerou chirurgickou návaznou péči v Nemocnici Jihlava.

Technická specifikace:

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn. že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Obecné

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektrická bezpečnost podle ČSN EN 60601 nebo rovnocenné řešení |  |
| 2 | Napájení 230V/50 Hz |  |
| 3 | Přepěťová ochrana věže |  |
| 4 | Záruka min. 24 měsíců |  |

Zdroj světla

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 5 | Xenon 300W, vizuální indikace stavu výbojky při nutnosti výměny, záložní lampa pro případ výpadku, medicínský atest (připouští se i jiné technické řešení zdroje světla, které splňuje ostatní uvedené parametry), nebo LED světlo zajištěné min čtyřmi LED elektrodami bez požadavku záložního zdroje |  |
| 6 | Kontinuální regulace intenzity světla, garantovaná svítivost min. 2100 lm po celou dobu životnosti |  |
| 7 | Min. garantovaná doba provozu xenonové lampy 500 hodin, LED technologie min. 30 000 hodin (prokazatelně doložit) |  |
| 8 | Autoklávovatelný světlovodný kabel, průměr min. 4,25 mm, délka min. 300 cm 2ks součástí dodávky, kompatibilita s tubusy běžných dodavatelů (přechodky, redukce) |  |

Kamera

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 9 | 3 CCD chip FULL HD, medicínský atest |  |
| 10 | Rozlišení kamery min. 1920x1080p (širokoúhlý formát 16:9) |  |
| 11 | Oddělitelný systém kamerová hlava, endoskop (tubus), světlovodný kabel |  |
| 12 | Multioborové použití + uživatelské módy (min. 3 přednastavené a 3 programovatelné) |  |
| 13 | Min. čtyřnásobný zoom (optický a digitální v součtu) |  |
| 14 | Ostření a zoom ovládané na kamerové hlavě |  |
| 15 | DVI-D videovýstup (1080p), HD-RGB (1080i nebo 720p), 2x HD-SDI (1080i nebo 720p), HDMI, příp. Display port |  |
| 16 | Multifunkční ovládací prvky na kamerové hlavě (focení, nahrávání sekvencí, intenzita světla, vyvážení bílé, digitální zoom, výběr módu), možnost programování funkcí tlačítek |  |
| 17 | Zobrazení aktuálního nastavení kamery na LCD monitoru |  |
| 18 | 2 ks laparoskopických optik pro HD zobrazení, 2x šikmý 30o |  |

Monitor

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 19 | LCD FULL HD monitor min. 32“, medicínský atest, poměr stran 16:9, včetně stojanu k zavěšení na polohovatelném rameni v normě VESA |  |
| 20 | Výstupy pro možnost propojení zařízení v HD i SD kvalitě |  |
| 21 | Min. nastavení úhlu vertikálního a horizontálního sledování 178⁰ |  |
| 22 | Min. nativní rozlišení 1920x1080 |  |
| 23 | Možnost volby primárního (kamera) a sekundárního zdroje signálu (mikroskop, CT, MRI, vitální funkce…) |  |
| 24 | Funkce obraz v obraze, přepínání mezi obrazy, volba velikosti sekundárního obrazu |  |
| 25 | Kontrastní poměr min. 1300:1, jas min. 450 cd/m2 |  |

Insuflace

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 26 | Předehřev plynu |  |
| 27 | 2 ks insuflační hadice |  |
| 28 | Automatické vypouštění plynu při přetlaku |  |
| 29 | Připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2, včetně tlakových hadic |  |
| 30 | Předvolba max. tlaku, rozsah tlaku 1-30 mm Hg |  |
| 31 | Zobrazení aktuálního průtoku a insuflačního tlaku |  |
| 32 | Automatické udržování stanoveného tlaku |  |
| 33 | Vizuální i akustická signalizace přetlaku při insuflaci |  |
| 34 | Volitelná rychlost průtoku uživatelem |  |
| 35 | Informace o průběžné spotřebě plynu |  |
| 36 | Minimální hodnota maximálního průtoku 50l |  |

Pumpa sání - oplach

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 37 | Přístroj pro multioborové použití s vakuovou odsávací pumpou s možností plynulé regulace (možnost využití pro laparoskopii, artroskopii, hysteroskopii, uretroskopii) |  |
| 38 | 4 ks Resterilizovatelný systém hadic – sety sání+oplach |  |
| 39 | 2 ks kombinovaná oplachová, odsávací kanyla (pistole) max. 10 mm průměr, min. 300 mm délka, jednoduché ovládání jednou rukou sání/oplach |  |
| 40 | Proplachovací peristaltická pumpa, nastavitelný průtok 0 – 1300 ml/min a nastavitelný tlak v rozsahu min. 0 – 200, 300, 500 mmHg |  |
| 41 | Ochrana proti přetlakování |  |

Záznamové zařízení

(záznamové zařízení může být součástí kamerové jednotky)

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 42 | Trvalý nebo „on demand“ záznam ve formě videosekvence, nebo snímků |  |
| 43 | Ovládání na hlavě kamery, nebo samostatným pedálem (spuštění, přerušení, ukončení videozáznamu, snímku) |  |
| 44 | Ukládání videa (full HD) a snímků v obecně kompatibilních formátech schopných prezentace na běžném PC, tabletu… (např. formát H. 264, MPEG4 1080, 720, PAL u videa, BMP, JPG, TIFF u snímků) |  |
| 45 | Připojení do datové sítě RJ45 (10/100/1000) i bezdrátové (WiFi b/g/n), možnost připojení na NIS/PACS včetně odesílání dat do těchto SW v kompatibilním formátu (DASTA, HL7) |  |
| 46 | Vnitřní úložiště min. 320 GB, nebo možnost připojení externího média přes USB port |  |
| 47 | Min. 2 USB porty |  |
| 48 | Uživatelsky jednoduché zadávání identifikačních údajů pacienta, automatický záznam data a času |  |

Příslušenství

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 49 | Vozík, 4 kolečka, brzda |  |
| 50 | Centrální vypínač |  |
| 51 | Flexibilní rameno pro hlavní monitor |  |
| 52 | 2 ks laparoskopických autoklávovatelných optik při 134 oC pro HD zobrazení délka min. 300 mm, průměr 10 mm, z toho 1 šikmá. |  |
| 53 | 2x optický kabel autoclave 134°C 4,25(4,8)mm/300cm |  |

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní účastník hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů popíše nabízené řešení nebo potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.

Nepovinné parametry

Tyto požadavky nemusí nabízený přístroj splňovat, ale pokud splňuje, bude lépe hodnocen v kritériu Technická úroveň. Popis hodnocení je uveden v zadávací dokumentaci.

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| A | Min. dvojnásobný parafokální optický zoom |  |
| B | Podpora funkce zobrazení fluorescenční neradioaktivní metody pro kontrolu perfuze integrované v kamerovém systému laparoskopické sestavy |  |
| C | Zdroj světla LED technologie s min. čtyřmi LED, garantovaná životnost LED lampy min. 30 000h |  |
| D | Uložení White balance do paměti – proces se nemusí opakovat před každou operací |  |
| E | Za každý USB port navíc nad minimální hodnotu |  |
| F | Podpora úzkopásmového zobrazení, režim změny barevného spektra pro rozšířenou včasnou diagnostiku bez speciálních světelných zdrojů nebo filtrů |  |

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní účastník hodnotu parametru nabízeného zařízení nebo potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“ nebo „NE“, případně doplní další vysvětlující text.