Technická specifikace dodávky

Zadavatel připouští odchylku od číselných parametrů o +/- 10 % v případě, že není stanoven min. nebo max. rozsah.

Část 2

- STŮL OPERAČNÍ, MOBILNÍ, ELEKTRICKÝ POLOHOVATELNÝ– 4 KS

Celková nabídková cena vč. DPH za 4 ks nesmí překročit 12 598 263 Kč

Popis přístroje, jeho přínos a využití

Je základním chirurgickým vybavením pro provádění prakticky veškerých větších chirurgických zákroků v rámci návazné péče. Obnova této technologie zajistí vyšší bezpečnost, rozšíří spektrum operačních technik prováděných v rámci návazné péče. Zvýší bezpečnost a komfort pacienta, sníží komplikace spojené s dlouhými operačními výkony. Technologie je využitelná pro veškerou návaznou chirurgickou péči v nemocnici.

Požadovány jsou 2 typy operačních stolů.

Operační stůl pro všeobecnou chirurgii

Požadovaný počet: 2 ks

Specifikace pro 1 ks

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn. že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P.č. | Požadavek | Parametr | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené nožní segmenty, zádová část, středová část, hlavová část – 5 dílů s elektrickým polohováním (nahoru/dolů, TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty vertikálně stavitelné) Možnost horizontálního polohování nožních segmentů prostřednictvím kloubového mechanismu |  |  |
| 2 | Základna včetně podvozku z nerezu |  |  |
| 3 | 4 kolečka, min. průměr | 12,5 cm |  |
| 4 | Centrální brzda a možnost aretace jednoho kola pro udržení přímého směru |  |  |
| 5 | Max. šířka pěti segmentové operační desky bez eurolišty (eurolišty součástí dodávky) | 54 cm |  |
| 6 | Deska stolu plně RTG transparentní |  |  |
| 7 | Spojování jednotlivých sekcí desky pomocí jednoduchých západek (s výjimkou podložek hlavy se nepřipouští používání dotahovacích šroubů apod.) |  |  |
| 8 | Elektronické ovládání, možnost připojení kabelového a nožního ovladače |  |  |
| 9 | Dálkový ovladač |  |  |
| 10 | Možnost naprogramovat polohy jedním tlačítkem |  |  |
| 11 | Záložní (nouzové) ovládání na základně stolu |  |  |
| 12 | Indikace aktuálního stavu baterie |  |  |
| 13 | Akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu |  |  |
| 14 | Min. rozsah Trendelengurg/ Antitrendelenburg | 25° |  |
| 15 | Minimální rozsah laterálního náklonu | 20° |  |
| 16 | Minimální rozsah polohování zádové sekce | +60°/-30° |  |
| 17 | Hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost |  |  |
| 18 | Min. rozsah elektricky stavitelných podložek nohou | +25°/-90° |  |
| 19 | Možnost flex pozice minimálně: | 30° |  |
| 20 | Minimální nosnost stolu | 250 kg |  |
| 21 | Min. výška polstrování | 8 cm |  |
| 22 | Polstrování je komfortní, zabraňující vzniku proleženin, je snadno odnímatelné a čistitelné a má antistatickou úpravu |  |  |
| 23 | Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství |  |  |
|  | Příslušenství |  |  |
| 24 | Eurolišty |  |  |
| 25 | 1x Anesteziologický rám |  |  |
| 26 | 2 x infúzní polohovatelná opěrka ruky nastavitelná ve všech rovinách |  |  |
| 27 | 2x pás pro fixaci pacienta |  |  |
| 28 | 2x uchycení zápěstí k postranní liště stolu |  |  |
| 29 | 1x pár amerických shoutů |  |  |
| 30 | 4x gelová podložka | 100x50cm |  |
| 29 | 4x univerzální držák na opěrky s rotací min. 100° s uchycením na eurolištu |  |  |
| 30 | 2x stavitelná boční opěrka |  |  |
| 31 | 2x flexibilní držák anesteziologických hadic |  |  |
| 32 | 1x pár zápěr na ramena nastavitelných v horizontální a vertikální ose |  |  |
| 33 | 2x náhradní polstrování |  |  |
| 34 | Minimální záruka | 2 roky |  |

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní účastník hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.

| Nepovinný parametr |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | Dokovací stanice |  |

Operační stůl pro traumatologické a ortopedické operace – extenční stůl

Požadovaný počet: 2 ks

Specifikace pro 1 ks

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn. že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P.č. | Požadavek | Parametr | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené nožní segmenty, zádová část, středová část, hlavová část – 5 dílů s elektrickým polohováním (nahoru/dolů, TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty vertikálně stavitelné) Možnost horizontálního polohování nožních segmentů prostřednictvím kloubového mechanismu |  |  |
| 2 | Základna včetně podvozku z nerezu |  |  |
| 3 | 4 kolečka, min. průměr | 12,5 cm |  |
| 4 | Centrální brzda a možnost aretace jednoho kola pro udržení přímého směru |  |  |
| 5 | Max. šířka pěti segmentové operační desky bez eurolišty | 54 cm |  |
| 6 | Deska stolu plně RTG transparentní |  |  |
| 7 | Spojování jednotlivých sekcí desky pomocí jednoduchých západek (s výjimkou podložek hlavy se nepřipouští používání dotahovacích šroubů apod.) |  |  |
| 8 | Elektronické ovládání, možnost připojení kabelového a nožního ovladače |  |  |
| 9 | Dálkový ovladač |  |  |
| 10 | Možnost naprogramovat polohy jedním tlačítkem |  |  |
| 11 | Záložní (nouzové) ovládání na základně stolu |  |  |
| 12 | Indikace aktuálního stavu baterie |  |  |
| 13 | Akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu |  |  |
| 14 | Min. rozsah Trendelengurg/Antitrendelenburg | 25° |  |
| 15 | Minimální rozsah laterálního náklonu | 20° |  |
| 16 | Minimální rozsah polohování zádové sekce | +60°/-30° |  |
| 17 | Hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost |  |  |
| 18 | Min. rozsah elektricky stavitelných podložek nohou | +25°/-90° |  |
| 19 | Možnost flex pozice minimálně: | 30° |  |
| 20 | Minimální nosnost stolu | 250 kg |  |
| 21 | Min. výška polstrování | 8 cm |  |
| 22 | Polstrování je komfortní, zabraňující vzniku proleženin, je snadno odnímatelné a čistitelné a má antistatickou úpravu |  |  |
| 23 | Stůl je vybaven eurolištami |  |  |
| 24 | Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství a kompletní příslušenství pro variantu extenčního stolu (trakční rám, nástavec pro pánevní chirurgii s válcovou zarážkou) |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| 25 | 1x Anesteziologický rám |  |  |
| 26 | 2 x infúzní polohovatelná opěrka ruky nastavitelná ve všech rovinách |  |  |
| 27 | 2x pás pro fixaci pacienta |  |  |
| 28 | 2x uchycení zápěstí k postranní liště stolu |  |  |
| 29 | 1x stolek pod ruku |  |  |
| 30 | 4x gelová podložka | 40x15cm |  |
| 31 | 4x univerzální držák na opěrky s rotací min. 100° s uchycením na eurolištu |  |  |
| 32 | 2x stavitelná boční opěrka |  |  |
| 33 | 2x flexibilní držák anesteziologických hadic |  |  |
| 34 | 1x držák pro Weinbergovu trakci |  |  |
| 36 | 1x rám pro ASK ramene |  |  |
| 37 | 2x trakční bota |  |  |
| 38 | 1x podkolenní držák |  |  |
| 39 | 1x gelová podložka hlavy anatomicky tvarovaná |  |  |
| 40 | 2x náhradní polstrování |  |  |
| 41 | Minimální záruka | 2 roky |  |

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní účastník hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.

| Nepovinný parametr |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | Dokovací stanice |  |