Technická specifikace dodávky

Část 5

Zadavatel připouští odchylku od číselných parametrů o +/- 10 % v případě, že není stanoven min. nebo max. rozsah.

PŘÍSTROJ ANESTEzIOLOGICKÝ S MONITOROVACÍ JEDNOTKOU – 3 KS

(Celková maximální cena  za 3 ks vč. DPH:  4 201 164 Kč)

Popis přístroje, jeho přínos a využití

Navazuje na předchozí vybavení a je součástí kompletu vybavení operačního sálu. Je využit při chirurgických výkonech prováděných v návazné péči, zajišťuje kvalitní anestézii a ventilaci, monitoruje životní funkce nemocného. Obnova této technologie zvýší bezpečnost pacientů v návazné péči, zejména provádění déle trvajících operačních výkonů.

Specifikace pro 1 ks

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn. že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Možnost podávání Low-flow, minimální rozsah čerstvého průtoku (fresh-gas-flow) 0,2-15 l/min |  |
| 2 | Min. O2 proplach 35 l/min |  |
| 3 | Míchání čerstvé směsi se zabezpečením proti hypoxické směsi |  |
| 4 | Možnost použití pro manuální či řízenou objemovou ventilaci |  |
| 5 | Elektronický směšovač plynů, elektronické průtokoměry |  |
| 6 | Výstup na připojení jednocestného okruhu |  |
| 7 | Přídatný externí výstup čerstvých plynů |  |
| 8 | Polouzavřený ventilační systém, vyhřívaný pacientský blok s pohlcovačem CO2 s náplní vyměnitelnou za provozu |  |
| 9 | Elektronicky řízený ventilátor. Min. inspirační průtok 120 l/min |  |
| 10 | Režimy alespoň IMV,SIMV,PCV,S-PCV, Manual, SPONT |  |
| 11 | Rozsah Vt 20-1400ml |  |
| 12 | Min. rozsah f 4-80/min |  |
| 13 | PEEP 1-20 cm H2O |  |
| 14 | I:E 4:1-1:4 |  |
| 15 | Nastavení inspirační pauzy alespoň 0-60 % |  |
| 16 | Min. hodnota „řídícího“ tlaku při umělé plicní ventilaci 10-70 cm H2O |  |
| 17 | Flow trigger alespoň 0,5-10l/min |  |
| 18 | Snadná údržba a čištění, jednoduchý a krátký test přístroje s možností přeskočení |  |
| 19 | Rozhraní ethernet nebo USB nebo RS 232(COM) |  |
|  | Monitoring ventilátoru |  |
| 20 | Barevný displej min. 12“ |  |
| 21 | Inspirační i expirační flow sensor |  |
| 22 | Min. 3 křivky v reálném čase současně, trendy, smyčky |  |
| 23 | Monitorace ventilačních parametrů – alespoň objem flow sensorem na inspiriu i expiriru Vti a Vte Minutová ventilace, Tlak peak, mean, PEEP, Plateau, f, f spontánních dechů, I.E, Tisnp, Texp, compliance, rezistence |  |
|  | Vybavení |  |
| 24 | Vestavěný analyzátor anestetik s automatickou analýzou min. 3 anestetik, včetně monitorace směsi anestetik, MAC, monitorace CO2; FiO2 |  |
| 25 | Lišta na odpařovač anestetik typu Selectatec pro 2 odpařovače |  |
| 26 | 1 ks odpařovač Sevofluran |  |
| 27 | 1 ks odpařovač Isofluran |  |
| 28 | Držák tlakových 10l lahví O2 a N2O |  |
| 29 | Integrovaná baterie na alespoň 60 minut provozu |  |
| 30 | Integrovaná odsávačka, volitelně pohon na vakuum |  |
| 31 | Zásobník na katetry |  |
| 32 | Min. 4 elektrické zásuvky |  |
| 33 | 4 antistatická bržděná kolečka |  |
| 34 | Systém AGSS odtahu přebytečného anestetika |  |
| 35 | O2 průtokoměr emergentní nezávislý |  |
|  | Monitor životních funkcí |  |
| 36 | Základní parametry: 3-5 svodů EKG, HR, respirace, ST analýza, NIPB, 2x IPB, 2x teplota, SPO2 TOF; BIS; |  |
| 37 | Počet současně zobrazených křivek na obrazovce monitoru životních funkcí mimo režim 10-ti svodového EKG (min. 10) |  |
| 38 | Baterie min. 50 min. |  |
| 39 | Velikost dotykové obrazovky min. 12“ |  |

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní uchazeč hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.