Příloha č. 1 - technická specifikace předmětu plnění = minimální technické požadavky na

předmět plnění veřejné zakázky

CPV 33111721-1  Digitální angiografické přístroje

| Angiografický systém | 1 ks |
| --- | --- |

| Technické parametry | Účastník uvede ANO, pokud jím nabízený přístroj parametr splňuje/ NE, pokud nesplňuje; v případě číselných parametrů účastník uvede hodnoty parametrů nabízeného přístroje. |
| --- | --- |
| Angiografické zařízení nejvyšší kategorie s plnou digitalizací obrazu, určené pro provádění diagnostických angiografií a intervenčních výkonů: |  |
| - AG systém |  |
| - angiografické zařízení s plnou digitalizací obrazu |  |
| - s možností vzájemného pohybu C-ramene vůči stolu do stran i podélně tak, aby bylo možné vyšetřit celého nemocného. |  |
| - Možnost provádění rotační angiografie s 3D zobrazením a 3D navigací |  |
| - Software vybavení pro 3D rekonstrukce, CT zobrazení |  |
| - Flexibilní jednoprojekční C-rameno se stropním závěsem s ukotvením umožňujícím dostatek volného prostoru ze všech stran stolu, vyšetřovací stůl s plovoucí deskou, excentricky uchycený k podlaze s možností všestranného naklápění |  |
| - Angiografický systém nejvyšší kvality vybavený všemi moderními technologiemi včetně efektivních systémů pro úsporu a snížení dávky RTG záření, pro pacienta i minimalizování radiační zátěže personálu (při dodržení principu ALARA), zahrnující hardwarové I softwarové prvky nebo obojí (např. systémy renomovaných dodavatelů Clear&Care, DoseMap, DoseWise apod.) |  |
| - C-rameno |  |
| - C/L-rameno upevněné ke stropnímu závěsu |  |
| - Projekce v pozici pro vyšetření hlavy |  |
| - rotace C-ramene nejméně 120° LAO - 150° RAO |  |
| - angulace C-ramene nejméně 45° CA - 45° CR |  |
| - Projekce v pozici pro vyšetření těla |  |
| - rotace C-ramene nejméně 50° LAO - 90° RAO s ohledem na omezení pacientem/stolem |  |
| - angulace C-ramene nejméně 45°CA - 45°CR |  |
| - Rychlost rotace min 20°/s |  |
| - Rychlost angulace min 15 °/s |  |
| - Celkový rozsah pokrytí včetně posunu stolu min. 270 cm |  |
| - Vyšetřovací stůl |  |
| - Katetrizační stůl s plovoucí deskou s možností otáčení o nejméně +/-90° |  |
| - sklápění stolu v podélném směru v rozsahu minimálně +/-15° |  |
| - sklápění stolu v příčném směru (do stran) v rozsahu minimálně +/-15° |  |
| - nastavitelná výška stolu min v rozsahu 80 do 105 cm |  |
| - minimální zatížitelnost stolu 220 kg s možností dalšího zatížení (500N) v jakémkoliv místě stolu při resuscitaci |  |
| - Automatický regulátor polohy systému (C ramene I stolu) |  |
| - Antikolizní systém pro pohyb C-ramene |  |
| - Ovládání všech funkcí C-ramene, stolu a obrazového zpracování od vyšetřovacího stolu i z ovladovny, nožní spínač expozic a skiaskopie rovněž ve vyšetřovně i ovladovně. Možnost vizualizace úhlové pozice C-ramene na monitoru v ovladovně. |  |
| - Zdroj RTG záření |  |
| - Vysokofrekvenční RTG generátor s nominálním výkonem min. 100 kW |  |
| - Vysokoobrátková RTG trubice s alespoň 2 ohnisky odpovídajícího výkonu, kontinuální tepelná zátěž min. 3 kW po dobu alespoň 20min., tepelná kapacita anody min. 2,4 MHU, přídavná spektrální filtrace RTG záření v rozsahu až cca 1 mm Cu ekv., možnost volby úrovně filtrace od pacientského stolu |  |
| - Kolimátor s obdélníkovými clonami a automatickými polopropustnými clonami, možnost virtuální kolimace bez použití RTG záření |  |
| - Integrovaná mřížka pro spínání pulsní fluoroskopie (grid-switch) pro odstranění měkkých složek záření |  |
| - Měření akumulované dávky RTG záření (povrchová dávka, KAP) |  |
| - Akviziční systém |  |
| - Dynamický plochý detektor (s aSi konverzí) umístěný na C-rameno upevněné ke stropnímu závěsu |  |
| - Dynamický plochý detektor o velikosti minimálně 40 x 30 cm |  |
| - Digitální výstup min. 2048 x 1536/ 14 bit, velikost obrazového bodu menší než 194 mikronů |  |
| - Detekční kvantová účinnost (DQE) ≥ 60 % |  |
| - Akviziční obrazové formáty v rozsahu minimálně od 11 x 11 cm až 35 x 30 cm |  |
| - Digitální obrazová akvizice od min. 0,5 snímků/s do min. 30 snímků/s v matrici 1024 x 1024 |  |
| - Digitální obrazová akvizice od min. 0,5 snímků/s do min. 6 snímků/s v matrici 2048 x 1536 |  |
| - Digitální obrazová akvizice pro rotační angiografii minimálně 30 snímků/s |  |
| - Pulsní fluoroskopie od min. 4 snímků/s do min. 30 snímků/s s možností automatického uložení posledních 10s do paměti |  |
| - Obrazové zpracování |  |
| - Zpracování obrazu a archivace v matricích 1024 x 1024 a 2048 x 1536 |  |
| - Záznamová kapacita minimálně 100 000 snímků pro matrici 1024 x 1024 |  |
| - DSA s kontinuálním nebo krokovým posunem, Bolus chase, subtrahovaný Bolus chase, Roadmapping, překrytí živého obrazu vybraným ref. obrazem (Smartmask, Overlay, apod.), rotační angiografie |  |
| - Duální fluoroskopický mód umožňující současné zobrazení fluoroskopického a subtrahovaného obrazu |  |
| - Software pro kvantitativní vaskulární analýzu (měření průměru cévy, měření stenózy, automatická detekce stenóz, kalibrace) |  |
| - DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve) |  |
| - DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS) |  |
| - Ovládání systému a zobrazení |  |
| - Moduly pro akvizici, ovládání geometrie a obrazových parametrů ve vyšetřovně a ovladovně |  |
| - Výškově nastavitelný stropní závěs pro min. 56“ (142 cm) LCD monitor |  |
| - Medicínský LCD barevný monitor s úhlopříčkou min. 56“ (142 cm) s nativním formátem 3840 x 2160 (8 Mpix), vysoká svítivost min. 450 cd/m2 |  |
| - možnost zobrazení min. 8 kanálů (video vstupů) na monitoru |  |
| - možnost připojení min. 16 kanálů (video vstupů) |  |
| - 1 monochromatický min. 18“ LCD monitor s nativním formátem 1280 x 1024, vysoká svítivost min. 500 cd/m2 pro zobrazení live obrazu |  |
| - 1 barevný min. 18“ LCD monitor pro zadávání pacientských dat v ovladovně |  |
| - 1 monochromatický min. 21“ LCD monitor v ovladovně s nativním formátem 2560 x 2048 (5 Mpix) pro zobrazení snímků v plném rozlišení (2048 x 2048), vysoká svítivost min. 500 cd/m2, kontrast min. 600:1 |  |
| - všechny monitory v ovladovně (i pro intervenční SW) lze nahradit jedním velkoplošným monitorem o úhlopříčce min. 30“ s rozlišením min. 4 Mpix (2560 x 1600) s možností připojení až 9 kanálů a nastavením až 4 různých konfigurací obrazovky zobrazující všechny požadované signály |  |
| - Modul pro ovládání 3D Rotační angiografie od vyšetřovacího stolu, možné provádět funkce, jako je např. rotace, pan, zoom, atd. |  |
| - Tisk zprávy o provedeném vyšetření, popis, klinické obrázky a údaj o dávce na pacienta |  |
| - Intervenční HW&SW |  |
| - Pracovní stanice v ovladovně s následujícími minimálními požadavky na hardware: |  |
| - procesor min. 2GHz, 2GB RAM, 1 GB harddisk, výkonná grafická karta |  |
| - DVD/CD zapisovací jednotka |  |
| - 1 barevný min. 19“ LCD monitor k pracovní stanici v ovladovně, paralelní zobrazení na 56“ LCD ve vyšetřovně |  |
| - Software pro 3D-RA zahrnující minimálně: automatická 3D rekonstrukce neuro/vaskulárních struktur a následné obrazové zpracování (rotace, zoom, anotace, …), automatické nastavení pozice C-ramena do optimální polohy dle 3D projekce, možnost subtrakce rekonstruovaných objemů |  |
| - Software pro vytváření pomocné 3D mapy pro podporu intervenčních procedur (3D Roadmaping), dojde-li ke změně polohy C-ramene, SID, případně pole detektoru, 3D mapu to nijak nezmění |  |
| - Software rozšiřující možnosti angiografického systému o zobrazení podobné jako u CT (Dyna CT, Xper CT, apod.), 3D volumetrické zobrazení, zobrazení v řezech s možností nastavení tloušťky řezu, prostorové rozlišení výchozí rekonstrukce min. 10lp/mm |  |
| - Software pro spojování fluoroskopických obrazů s obrázky z CT/MR, umožňující import DICOM volumetrických obrazů z CD/DVD o kapacitě min. 256MB, volumetrické snímky jsou následně automaticky spojeny s 3D-RA rekonstrukcí |  |
| - SW algoritmy pro excelentní vizualizaci cév ve složitých projekcích (harmonizace obrazu, zvýšení ostrosti, kontrastu a rozlišení) |  |
| - Digitální kanál umožňující okamžité (real-time) zpracování surových dat získaných z intervenčních aplikací |  |
| - Export obrazových dat ve standardních formátech (DICOM SC, JPEG, AVI) |  |
| - Příslušenství |  |
| - Štít z Pb skla se stropním zavěšením |  |
| - Clony z Pb gumy s uchycením ke stolu |  |
| - Operační světlo na stropním závěsu s intenzitou světla min. 30 000 lux |  |
| - Dorozumívací zařízení (intercom) |  |
| - Injektor se stropním zavěšením |  |
| - Monitoring vitálních funkcí: |  |
| - monitorované parametry: EKG/Resp., SpO2, NIBP, IBP a Teplota |  |
| - modulární koncepce – transportní modul umístěn ve vyšetřovně |  |
| - zobrazení a ovládání na vyšetřovně |  |
| - alarmy vitálních funkcí |  |