TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Mobilní ultrazvuk pro pediatrii

Celková maximálně přípustná cena za kompletní dodávku: 	490 000 Kč bez DPH

592 900 Kč včetně DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Poř. číslo | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky přístroje |  |  |  |
| 1 | Přenosný barevný přístroj notebookového typu |  |  |
| 2 | Hmotnost přístroje včetně baterie max. 6 kg |  |  |
| 3 | Integrované madlo pro bezpečný transport systému |  |  |
| 4 | Start systému do plné funkce max. 60 sekund |  |  |
| 5 | Ovládání přístroje pomocí standardního ovládacího panelu s mechanicky ovládanými prvky a tlačítky |  |  |
| 6 | Kompletní alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů |  |  |
| 7 | Snadné ovládání přístroje přes trackball (kuličku) |  |  |
| 8 | Osvětlený ovládací panel |  |  |
| 9 | Integrovaný reproduktor |  |  |
| 10 | Napájení přístroje z integrované baterie nebo z elektrické sítě |  |  |
| 11 | Doba použití na baterii min. 60 min |  |  |
| 12 | Síťové napájení - 230 V/50 Hz |  |  |
| 13 | Integrovaný min. 15" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem klasického formátu 4:3 nebo 5:4 |  |  |
| 14 | Manuální nastavení TGC křivky pomocí minimálně osmi hardwarových ovladačů |  |  |
| 15 | Možnost výměny sond za provozu přístroje |  |  |
| 16 | Aktivní konektory pro současné připojení min. dvou ultrazvukových sond |  |  |
| 17 | Minimální požadované vstupy/výstupy: 2x USB, SD slot, LAN, HDMI, S-video, Composite video |  |  |
| Základní funkce systému |  |  |  |
| 18 | Uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) |  |  |
| 19 | Automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, PW Doppler |  |  |
| 20 | Archivace pacientských dat na interní HDD (min. 120 GB) |  |  |
| 21 | Interní pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze |  |  |
| 22 | Funkce úpravy uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) |  |  |
| 23 | Funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zmrazeném obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast |  |  |
| 24 | Funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách |  |  |
| 25 | Možnost snadného exportu dat do standardních formátů (JPEG, TIFF, BMP, AVI, apod.) |  |  |
| 26 | Možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) |  |  |
| 27 | Možnost DICOM 3.0 - Store/Send, Print, Worklist |  |  |
| 28 | Možnost připojení na NIS/PACS včetně odesílání dat do těchto SW v kompatibilním formátu (DASTA, HL7) |  |  |
| 29 | Interní paměťová smyčka pro minimálně 2000 snímků |  |  |
| 30 | Bezdrátové připojení k síti LAN – podpora Wi-Fi a přenosu dat |  |  |
| Zobrazovací módy |  |  |  |
| 31 | Velmi kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu |  |  |
| 32 | M-mód, barevný M-mód |  |  |
| 33 | Barevný směrový rychlostní Doppler |  |  |
| 34 | Citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku |  |  |
| 35 | Možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe |  |  |
| 36 | Spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace |  |  |
| 37 | Harmonické zobrazení na všech sondách |  |  |
| 38 | Zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 6 úrovních |  |  |
| 39 | Compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních |  |  |
| 40 | Možnost anatomického M-módu |  |  |
| 41 | Možnost panoramatického zobrazení |  |  |
| 42 | Funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D |  |  |
| 43 | Kontinuální CW Doppler s možností automatické optimalizace |  |  |
| 44 | Možnost 3D zobrazení |  |  |
| Kalkulace |  |  |  |
| 45 | Standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace |  |  |
| 46 | Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR |  |  |
| 47 | Možnost měření úhlů dětských kyčlí včetně klasifikace podle Grafa |  |  |
| 48 | Programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty |  |  |
| 49 | Volitelné horké klávesy pro měření |  |  |
| Sondy |  |  |  |
| 50 | Lineární multifrekvenční sonda min. 4 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení |  |  |
| 51 | Mikrokonvexní multifrekvenční sonda min. 5 – 10 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze |  |  |
| 52 | Podpora dalších typů sond, min. konvexní, endokavitální, sektorové a rektální |  |  |
| 53 | Podpora vysokofrekvenční sondy a sondy s polarizovanými krystaly |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| 54 | Mobilní transportní vozík pod přístroj s držadlem pro min. 3 sondy |  |  |
| 55 | Nožní pedál s programovatelnou funkcí (freez, uložení nálezu, …) |  |  |
| 56 | Digitální USB termotiskárna |  |  |
| 57 | Mobilní převozní pouzdro |  |  |

Zadavatel připouští odchylku od číselných parametrů o +/- 10 % v případě, že není stanoven min. nebo max. rozsah.