TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Lůžka pro paliativní péči

Celková maximálně přípustná cena za kompletní dodávku: 	500 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| OBECNÉ POŽADAVKY |  |  |
| Elektricky polohovatelné lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52 (nebo rovnocenné řešení) 15 kusů |  |  |
| Bezpečné pracovní zatížení minimálně 220 kg |  |  |
| Ložná plocha z jednotlivě odnímatelných plastových dílů |  |  |
| Rozsah pro nastavení výšky ložné plochy minimálně 42-70 cm |  |  |
| Možnost prodloužení lůžka minimálně o 15 cm |  |  |
| Průměr koleček minimálně 15 cm |  |  |
| Elektrické polohování TR/ATR – minimální rozsah 13° |  |  |
| Kolečka bržděná centrálně, aretace směru |  |  |
| Elektrické polohování zádového a stehenního dílu |  |  |
| Průběžné dřevěné postranice po celé délce ložné plochy |  |  |
| Sklopné postranice s pojistkou proti nežádoucímu spuštění - sklopená postranice nesmí omezovat pacienta při vstávání ani překážet při sezení na okraji lůžka. |  |  |
| Autoregrese – posun zádového dílu minimálně o 10 cm |  |  |
| Autoregrese – posun stehenního dílu minimálně o 5 cm |  |  |
| Šířka ložné plochy minimálně 85 cm |  |  |
| Šířka lůžka včetně postranic maximálně 100 cm |  |  |
| Funkční nárazová kolečka v rozích lůžka |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |
| Ruční pacientský ovladač s možností uzamykání funkcí |  |  |
| Infuzní stojan připevnitelný na lůžko (pouze pro 5 lůžek!) |  |  |
| Napřimovací hrazda s rukojetí |  |  |