TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Nemocnice Jihlava – CT 64

Předpokládaná hodnota předmětu dodávky: 	9 000 000 Kč bez DPH

Popis přístroje, jeho přínos a využití

Systém výpočetní tomografie umožňuje splnění všech klinických požadavků na urgentní CT diagnostiku, snímající při spirální akvizici min. 64 vrstev současně za jednu otáčku, v konfiguraci pro provádění zejména urgentní diagnostiky a cévních vyšetření.

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| OBECNÉ POŽADAVKY |
| Signalizační zařízení chodu CT |  |  |
| Záložní zdroj pro klíčové části systému a dokončení rekonstrukce aktuální akvizice |  |  |
| DIAGNOSTICKÁ – PRACOVNÍ STANICE |
| Možnost záznamu na CD/DVD |  |  |
| Dva diagnostické monitory s úhlopříčkou min. 21“ a jeden monitor (min. 18“) pro práci v NIS |  |  |
| Základní obrazové zpracování – 2D zobrazení, MPR, MIP/minIP, 3D Surface/Volume rendering |  |  |
| Automatická analýza cévních struktur – kvantifikace stenóz |  |  |
| SW pro odstranění skeletu při CT AG |  |  |
| SW pro segmentaci jater podle arteriálního a portálního řečiště pro plánování chirurgických výkonů |  |  |
| AKVIZIČNÍ – OVLÁDACÍ KONZOLE |
| Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou |  |  |
| SW umožňující základní postprocesingové zpracování snímků (prohlížení, měření, MPR, MIP) s náhledovým monitorem min. 18“ |  |  |
| Výpočet a DICOM archivace absorbované dávky |  |  |
| Předdefinované vyšetřovací protokoly s možností nastavení expozičních parametrů a vytvoření nových vyšetřovacích protokolů |  |  |
| výpočet MPR a MIP rekonstrukcí jako součást vyšetřovacího protokolu |  |  |
| Dynamická modulace proudu rentgenky – optimalizace dávky při akvizici dat |  |  |
| Kontrastní vyšetření – automatický start akvizice při dosažení prahové hodnoty v daném místě |  |  |
| Automatické ukládání expozičních parametrů do příslušných DICOM tagů |  |  |
| Ukládání jednotlivých snímků na PACS zadavatele |  |  |
| Komunikace formou protokolu DICOM v rozsahu min.: Modality Worklist, MPPS, Send, Storage, Q/R |  |  |
| CT SKENER |
| Otvor gantry min. 70 cm |  |  |
| Náklon gantry ±30° |  |  |
| PARAMETRY PRO SKENOVÁNÍ A REKONSTRUKCI |
| Počet paralelně sejmutých vrstev za jednu otáčku min. 64 |  |  |
| Čas potřebný pro 1 otáčku (360°) gantry max. 0,4 s |  |  |
| Isotropické zobrazení – snímání co nejtenčích tomovrstev ve všech skenovaných vrstvách současně |  |  |
| Vysokokontrastní rozlišení min. 18 lp/cm pro 2% MTF |  |  |
| Rekonstrukční doba min. 40 obr/s v matrici 512x512 |  |  |
| Real-Time zobrazení |  |  |
| Vyšetřovací FOV min. 50 cm |  |  |
| SW pro iterativní rekonstrukce na úrovni „raw“ dat pro redukci dávky |  |  |
| SW pro redukci artefaktů způsobených ortopedickými implantáty |  |  |
| GENERÁTOR / RTG LAMPA / DETEKTORY |
| VN generátor s výstupním výkonem min. 72 kW |  |  |
| RTG lampa s dostatečnou tepelnou kapacitou umožňující provádět dlouhá vyšetření bez nutnosti chladících přestávek (tepelná kapacita anody min. 7,5 MHU nebo ekvivalent k chladícímu výkonu min. 20 MHU) |  |  |
| Keramické detektory umožňující co nejrychlejší snímání daného objemu v podélné ose pacienta |  |  |
| Minimální tloušťka vrstvy (ve všech 64 snímaných vrstvách) menší než 0,65 mm |  |  |
| PACIENTSKÝ STŮL |
| Nosnost stolu min. 200 kg |  |  |
| Maximální skenovací rozsah min. 180 cm |  |  |
| Rychlost posunu stolu min. 150 mm/sec. |  |  |
| POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| Příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných ZPS a ověřování technických parametrů zařízení, prováděných uživatelem |  |  |
| Fixační pomůcky a pomůcky pro správnou polohu pacientů během vyšetření: 1x nožní podpěra 1x držák hlavy 1x držák fantomů |  |  |
| PŘEDINSTALAČNÍ PŘÍPRAVA |
| Technologický projekt pro instalaci systému (výkres, návrh úprav) |  |  |
| Úprava pracoviště na náklady dodavatele tak, aby vyhovovalo požadavkům na instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení |  |  |
| Dodání a instalace veškerých potřebných rámů, kotvících prvků a kabelových kanálů |  |  |
| Dodání a instalace technologického rozvaděče nebo úprava stávajícího |  |  |
| Dodání a instalace chladicí technologie pro CT (pokud je potřeba) |  |  |

Zvlášť bodované parametry – v rámci hodnotícího kritéria „Technická úroveň“

| Bodované vlastnosti | Bodové hodnocení | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Otvor gantry | ≥ 75 cm = 35 bodů ˂ 75 cm = 0 bodů |  |
| Výstupní výkon VN generátoru | ≥ 75 kW = 20 bodů ˂ 75 kW = 0 bodů |  |
| Čas potřebný pro jednu otáčku (360°) gantry | ≤ 0,35 s = 15 bodů ˃ 0,35 s = 0 bodů |  |
| Rychlost posunu stolu při skenování | ≥ 180 mm/s = 15 bodů ˂ 180 mm/s = 0 bodů |  |
| Rekonstrukční doba v matrici 512x512 | ≥ 45 obr/s = 15 bodů ˂ 45 obr/s = 0 bodů |  |