TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Stínící posuvné dveře pro brachyterapii

Předpokládaná hodnota předmětu plnění: 	590 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Poř. číslo | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky přístroje |  |  |  |
| 1 | Posuvné dveře s elektrickým pohonem |  |  |
| 2 | Umístění pohonu nahoře pod krytem |  |  |
| 3 | Výplň - olověná vložka ≥ 45 mm |  |  |
| 4 | Překrytí otvorů vertikálně ≥ 100 mm |  |  |
| 5 | Překrytí otvorů horizontálně ≥ 2x100 mm |  |  |
| 6 | Dojezdový sloupek obložen Pb |  |  |
| 7 | Labyrinty obloženy Pb plechem v nátěru |  |  |
| 8 | Příprava na propojení s BT ozařovačem |  |  |
| 9 | Bezpečnostní prvek – 1x pár fotobuněk nebo obdobné řeš. |  |  |
| 10 | Bezpečnostní prvek – 1x pár fotobuněk nebo obdobné řeš. |  |  |
| 11 | Vedení dveří po kolejnici |  |  |
| 12 | Vrchní vedení dveří |  |  |

Zadavatel připouští odchylku od číselných parametrů o +/- 10 % v případě, že není stanoven min. nebo max. rozsah.