TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

YAG laser pro oční oddělení

Celková maximálně přípustná cena za kompletní dodávku: 	500 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Poř. číslo | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| OBECNÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE |  |  |  |
| 1 | Typ laserového zdroje - Nd. YAG |  |  |
| 2 | Vlnová délka laserového výkonného paprsku - min. 1064 nm |  |  |
| 3 | Výstupní energie výkonného laserového paprsku: kontinuálně nastavitelný rozsah min. 0,3 mJ - 10 mJ |  |  |
| 4 | Šíře stopy ≤ 8 μm |  |  |
| 5 | Offset – posun fokusace nastavitelný v rozsahu min. 100 - 150 μm posterior |  |  |
| 6 | Možnost Burst módu – 1, 2 nebo 3 pulzy |  |  |
| 7 | Opakovací frekvence výkonného pulsu – min. 1,5 Hz až 3 Hz |  |  |
| 8 | Délka výkonného pulsu ≤ 4 ns |  |  |
| 9 | Operační mód - Q spínání (nebo obdobné řešení) |  |  |
| 10 | Zaměřovací paprsek: - diodový laser v rozsahu min. 635-670 nm - nastavitelná intenzita 0 až 25 mikrowatů - dvoupaprskový systém s možností rotace v rozsahu 3600 - dvoubodový fokusační paprsek s možností rotace |  |  |
| 11 | Možnost nastavení výstupní energie přímo na joysticku |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |
| 12 | Osvětlení: - štěrbinová lampa se zdrojem světla zdola - zoom v rozsahu min. 5x, 8x, 10x, 20x, 32x - bradová opěrka s fixačním světlem na flexibilním rameni |  |  |
| 13 | Elektricky výškově nastavitelný stolek pod laser |  |  |