Příloha č. 2 – technická specifikace

bronchoskopie

| 1ks terapeutický videobronchoskop s celoplošným obrazem pro diagnostiku a terapii | Splňuje, Ano/Ne (případně další popis) |
| --- | --- |
| Optický systém: Zorné pole min 120° |  |
| Směr pohledu přímý pohled |  |
| Hloubka pole min 3 – 100 mm |  |
| Minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm |  |
| Zaváděcí tubus: Zevní průměr distálního konce max 6,0 mm |  |
| Zevní průměr tubusu max 5,8 mm |  |
| Pracovní délka min 600,0 mm |  |
| Celková délka min 870,0 mm |  |
| Pracovní kanál: vnitřní průměr min 3,0 mm |  |
| Ohybová část: Rozsah angulace nahoru min 180° dolů min 130° |  |
| Požadováno zajištění plné kompatibility s endoskopickým vybavením pracoviště bez nutnosti adaptace (videoprocesory Olympus CV 145, CV 180, zdroje světla Olympus CLV-U20 a CLV 180). |  |
| 1ks Bronchofiberoskop s vláknovou optikou pro diagnostiku a základní terapii |  |
| Optický systém: Zorné pole min 120° |  |
| Směr pohledu přímý pohled |  |
| Hloubka pole min 3 – 50 mm |  |
| Minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm |  |
| Zaváděcí tubus: Zevní průměr distálního konce max 6,0 mm |  |
| Zevní průměr tubusu max 6,0 mm |  |
| Pracovní délka min 600,0 mm |  |
| Pracovní kanál: vnitřní průměr min 2,8 mm |  |
| Ohybová část: rozsah angulace nahoru min 180° |  |
| dolů min 130° |  |
| Požadováno zajištění plné kompatibility s endoskopickým vybavením pracoviště bez nutnosti adaptace, (zdroje světla Olympus CLK-4, CLV-U20, CLV 180). |  |